МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОVЯ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

## ЗАГАД

О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий

ЗДРАВООХРАНЕПНЯ РЕСІІУБЛНБП БЕЈІАРУСЬ

# ПРИКАЗ

На основании подпункта 8.97 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлениеи Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в целях совершенствования организации оказания медицинской помощіt населению,

## ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Инструкцию по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий (прилагается).

- Начальникам главных управлений по здравоохранение облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Минского горисполкома,	руководителям	республиканских организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения:

  - принять  меры  по  обеспечению  исполнения  утвержденноіі

настоящим приказом Инструкции;

  - обеспечить проведение стерилизации медицинских изделий в централизованных стерилизационных отделениях или стерилизационных, исключив места проведения стерилизации в лечебных кабинетах, в срок до 1 января 2026 г.;

  - оценить потребность в низкотемпературных стерилизаторах при использовании в организациях здравоохранения медицинских изделий, стерилизация которых возможна только с использованием низкотемпературных технологий, при необходимости — планирование мероприятий по закупке соответствующего стерилизационного оборудования;

  - провести ревизию с оценкой необходимости замены и (или) исключения из использования оборудования со сроком эксплуатации более 20 лет, при необходимости — планирование мероприятий по

2

обновлению в организациях здравоохранения стерилизационного оборудования;

  - провести в организациях здравоохранения анализ существующей системы водоподготовки, используемой для окончательного ополаскивания водой медицинских изделий после предстерилизационной очистки, а также обеспеченности помещений для сортировки и подготовки изделий к стерилизации резервным горячим водоснабжением, при необходимости — планирование мероприятий по обеспечению системой водоподготовки, обеспечивающей очистку воды от растворенных в ней минеральных солей, а также по установке резервного горячего водоснабжения;

  - обеспечить приведение программ производственного контроля в организациях здравоохранения в соответствии с Инструкцией, утвержденной настоящим приказом.

- Признать утратившими силу:

методические указания «3.5.4. Стерилизация. Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 ноября 1999 г. № 90-9908;

приказ  Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь от 25 ноября 2002 г. № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения»;

инструкцию 3.5.4.10-22-97-2005 «Организация централизованных стерилизационных отделений в организациях здравоохранения», утвержденную постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 272;

абзац 7 пункта 1 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. № 859 «Об утверждении форм первичной медицинской документации по дезинфекции, дезинсекции, дератизации».

- Настоящий  приказ  вступает  в силу  через  3 месяца  после его

подписания.

- Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить	на заместителей Министра по курации.

Министр	А.В.Ходжаев

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства	здравоохранения

# Ресіјублики Беларусь

от 6	. fД.2024 №	NfW

MHCTP

ПО	проведению	дезинфекции,

предстерилизационнои	очистки

# стерилизации медицинских изделий

## ГЛАВА 1.

ОБІДНЕШОЛОЖБННЯ

- Настоящая инструкция определяет требования к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, предстерилизационной очистке (далее — ПCO) и стерилизации медицинских изделий и материалов (далее — изделий), оценке качества их проведения и эффекгивности работы моечно-дезинфекционного и стерилизационного оборудования в организациях здравоохранения.

- Для целей настоящей инструкции используются термины и их определения в значениях, установленннх Законом Республики Беларусь or 18 июня 1993 г. № 2435-ХІІ «О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-3 «Об обращении с отходами», Законом Республики Беларусь or 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно- эпидемиологииеском благополучии населения», а также следующие термины и их определения:

барьерная упаковка — минимальная упаковка, которая защищает простерилизованные изделия от контаминации и позволяет сохранять асептические свойства изделия до его использования;

биологический индикатор — ттовый к применению носитель, на который нанесено определенное количество тест-микроорганизмов, в первичной упаковке', обеспечивающий определенную резистентность (устойчивость) к конкретному режиму стерилизации;

дезинфекция — мероприятие, направленное на уничтожение или снижение численности патогенных и условно-патогенннх микроорганизмов на объектах внешней среды;

деминерализованная вода — вода, очищенная от растворённмх в ней

минеральныхсолей;

' Первняная упаковка бяопогячевкого нндикатора — снстема, предохраняютдая носіггель, на тотюрнй нанесено определенное холняество тест-мнкроорганюмов, от повреждення и контамннацнн, но не препятствуютдая проннкновенюо стериянзуютдего агента.

2

защитная упаковка — упаковка, способствующая предотвраідению повреждения стерильной барьерной упаковки и ее содержимого при транспортировке и хранении;

контрольная точка — место в камере стерилизационного оборудования, где размещаются химические и биологические индикаторм, с целью контроля за соблюдением параметров стерилизации;

низкотемпературная  стерилизации  —  процесс  стерилизации  с

использованием физических и (или) химических агентов, способных уничтожить микроорганизмы при температуре ниже 100°C;

очистка — механическое удаление видимых загрязнений с изделий перед их дальнейшей обработкой или использованием;

ПCO — мероприятие, направленное на удаление с медицинских изделий белковьгп, жировых и механических загрязнений, а также остатков лекарственных препаратов перед их стерилизацией;

стерилизация — мероприятие, направленное на полное освобождение изделий от микроорганизмов, включая споровые формы;

транспортная тара — закрытые хонтейнеры, мешки или иная емкость, предназначеннме для транспортировки изделий.

- Порядок обработки изделий определяется с учетом классификации медицинских изделий по категориям риска согласно приложению 1.

- Методы, способы, режимы дезинфекции, ПCO и стерилизации должны выбираться в зависимости от особенностей обрабатываеммх медицинских изделий, поверхностей, материалов и иных объектов, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в организации, в том числе в больничнмх организациях (отделениях) — по резулътатам мониторинга устойчивости циркулирующих штаммов микроорганизмов к дезинфицирующим средствам (далее — мониторинг устойчивости), и в соответствии с инструкцией производителя оборудования и инструкцией производителя химического средства.

- Стерилизация медицинских изделий в организации здравоохранения должна осуществляться методами, валидированнмми2 производителями медицинских изделий.

- Для дезинфекции медицинских изделий применяіотся дезинфицируюіцих средства, обладающие широкие спекгром антимикробного действия°.

2 Проюводтггель медицинсхлх юдштнй лодтеерждает, что пркмененхе лpouecca образ, утвзаллою в экстщувтацнонной докумеіттащіи Е RОНЩетным меднципскнм юделяям, обеспечивает возможность нп нсполъзовання в соответствнн с назначением.

’ Дезіпіфіщнрующее средство активно в отнотеннн нескольких rpynn разлняных мнкроорганюмов (напрннер, обладает бактернцндиым, вируяіпщдиым, фунгніщдвым деtіствняин).

Внбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам, циркулирующим в организации (отделении): в противотуберкулезных организациях — по режимам туберкулоцидного (микобакгерицидного) действия, в дерматологических — по режимам фунгицидного действия, в иных — по режимам вирулицидного действия, а в больничнмх организациях (отделениях) здравоохранения — также на основании результатов мониторинга устойчнвости.

- Мониторинг устойчивости в больничных организациях (отделениях) проводится преимущественно в отношении циркулирующих госпитальных штаммов, вмделенных от пациентов, к дезинфицирующим средствам, которые непосредственно используются в данном отделении.

В отделениях хирургического профиля, отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, отделениях онкологии и гематопогии, отделениях нефрологии, отделениях трансплантации органов и тканей, гинекологических отделениях, родильных отделениях, отделениях для поворожденных, пулъмонологических отделениях мониторинг устойчивости проводится не реже i раза в квартал.

- При выявлении  устойчивых  штаммов  микроорганизмов к используемым режимам применения дезинфицирующих средств проводится замена дезинфицирующего средства на другое, содержащее отличное от используемого ранее активно действующее вещество с другим механизмом антимикробного действия, или в качестве временной меры допускается использование текущего дезинфицирующего средства по режимам с более высокими концентрациями в соответствии с инструкцией производителя при подтверждении чувствительности к нему циркулирующих штаммов микроорганизмов. Перечень активно действующих веществ и механизм их действия представлен в приложении 2.

- Дяя проведения дезинфеіщии, ПCO и (или) стерилизации, используются:

медицинская техника (моечно-дезинфекционные машины, ультразвуковме мойки, стерилизаторы и другое);

медицинские контейнеры с перфорированными поддонами, гнетом и крышками (далее — контейнеры);

умывальник (моечная ванна) с подводкой горячей и холодной воды для промывания медицинских изделий после проведения дезинфекции и пСо;

вспоиогательные приспособления для очистки (ерши, щетки, моечные пистолеты и другое);

средства, предназначенные для дезинфекции, в тou числе дезинфекции совмещенной с ПCO, ПCO, стерилизации (далее — химические средства);

упаковочный материал и стерилизационные коробки (биксн); средства контроля качества дезинфекции, ПCO и стерилизации (в

# случаях, предусмотренных настоящей инструкцней).

- В централизованном стерилизационном отделении (далее — ЦСО) и (или) стерилизационной должны находиться инструкции по применению (руководства по эксплуатации) или их копии на химические средства, медицинскую технику, используемые для дезинфекции, ПCO и стерилизации, а также на упаковочный материал и стерилизационные коробки (биксы).

- Медицинская техника, предназначенная для дезинфекции, ПCO и стерилизации, должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя и подлежать техническому обслуживанию с кратностью предусмогренной эксплуатационной документацией.

- На контейнере должна содержаться информация о его назначении, а также сведения о названии средства, его концентрации и экспозиции, даты приготовления, при использовании дезинфицирующего средства более одной смены — срок годности рабочего раствора.

Контейнера должны использоваться по назначению.

- Транспоргировка использованных медицинских изделий многократного применения до места их дальнейшей обрабогки должна осуществляться в чистой закрытой транспоргной таре. Допускается осуществлять транспоргировку использованньlх медицинских изделий в контейнерах, где проводилась их дезинфеіщия.

Tapa для транспортировки подлежит дезинфекции после каждого ее

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Для транспортировки медицинских изделий в транспортной таре в отделениях и за их пределами допускается использовать тележки, предназначеннме для этих цепей.

- Для приготовления рабочих растворов химических средств используются емкости с мерными делениями для концентрата химического средства и воды либо специально предназначенное для этих целей оборудование. Нанесение на емкости мерной разметки вручную не

ДО	СКБТТGЯ.

# Для приготовления рабочих растворов химических средств используется питьевая вода, по качеству соответствующая нормативам безопасности питьевой воды (далее — вода регламентированного качества).

- Не допускается хранить и (или) использовать растворы и концентраты химических средств при появлении видимых признаков

загрязнения (изменение цвета, помутнение, появление хлопьев, ocaдna и другое) или по истечению срока годности (хранения).

- В организации здравоохранения должна быть укомплектована

аптечка первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами согласно перечню вложений, определенному Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и обеспечен контроль за сроками годности (хранения) лекарственных препаратов и инмх вложений в аптечке.

Места хранения аптечек определяіогся руководителями организаций здравоохранения с обеспечением беспрепятственного доступа к ним медицинского персонала в часы работм организации здравоохранения.

- Рабогники, осуществляющие мероприятия по ПCO, упаковКе изделий для стерилизации и стерилизации, при поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год должны проходить инструкгаж (обучение) на рабочем месте.

Инструкгаж на рабочем месте проводится главной медицинской сестрой и (или) старшей медицинской сестрой отделения в форме пракгического занятия с оформлением протокола.

## ГЛАВА 2.

ДЕЗННФЕКЦИЯ

- Дезинфекция проводится:

ручным способом с использованием дезинфицируюіцих средств; механизированным  способом  с  использованием  медицинской

техники, разрешенной к применению в установленном порядке;

путем кипячения (в случаях определенных настоящей инструкцией).

- Перед проведением дезинфеіщии или дезинфеіщии, совмещенной с ПCO, многоразовые медицннские изделия сразу после их использования, не допуская их подсушивания, очищаіот от видимых органических (кровь, слизь и другое) и неорганических загрязнений (мази, пломбировочннй материал и другое) одним из следующих способов:

протиранием салфеткой с дезинфицирующим раствором; промыванием  в  отдельном  контейнере  с  дезинфицирующим

средством;

# путем использования специального средства для консервации загрязнений с образованием защитной пленкн, препятствующей вмсьгханию и фиксации органических загрязнений (активные спреи, гели, пены).

При необходимости очистки медицинских изделий во время оперативного  вмешательства  в операционной  применяется  способ

протирания с использованием стерильной воды для инъекций и стерильного материала. Использование  указанных целей дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных препаратов или изотонического раствора (раствор с концентрацией хлорида натрия 0,9%) не допускается.

- Не допускается использовать для очистки и дезинфекции медицинских изделий, загрязненных биологическими жидкостями, средства, обладающие фиксирующим действием (например, средства на основе ппиргов, альдегидов).

- Не допускается промывать медицинские изделия от загрязпений в той же емкости, где будет проводиться их последующая дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с ПCO.

- Дезинфекция ручным способом проводится путем погружения в раствор химического средства. Раствор должен полностью покрывать обрабатываемые медицинские изделия, в том числе заполнять каналы и полости изделия.

Разъемнме медицинские изделия погружают в разобранном виде, инструменты с шарнирными частями (ножницы, зажимы, щипцы и другое) — в раскрытом виде, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.

- Дезинфекцию медицинских изделий и их частей, конструктивнме особенности которых не позволяют применить способ погружения в раствор химического средства, или медицинских изделий, которые контакгировали с неповрежденными кожными покровами, допускается проводить путем протирания или орошения.

- Время нахождения медицинских изделий в растворе химического средства должно быть не менее времени одной экспозиции согласно инструкции по применению химического средства.

Нахождение медицинских изделий в растворе химического средства более одной рабочей смены не допускается.

- Контроль концентрации действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства, используемого многократно в течение нескольких дней, проводится не реже 1 раза в смену в начале каждой смены перед обработкой медицинских изделий с использованием средств экспресс-контроля (например, тест-полоски).

Контроль концентрации действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства, используемого многократно в течение нескольхих дней, со стороны старшей медицинской сестры отделения осуществляется не реже 1 раза в месяц.

Средства экспресс-контроля, используемме для контроля концентрации действующего вещества в дезинфицирующем растворе,

должны соответствовать дезинфицирующему средству, в отношении которого они применяются.

В слупае отсутствия в организации средств экспресс-контроля концентрации действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства используеммй раствор по окончании рабочей сменм утилнзируется.

- Изделия многократного применения после дезинфекции химическим методом проммвают от остатков дезинфицирующего средства водой, регламентированного качества, высушивают и применяют по назначению или подвергают ПCO и стерилизации.

- Промывание медицинских изделий после проведения дезинфекции и ПCO осуществляется в отдельном умывальнике (моечной ванне) с подводкой горячей и холодной воды достаточного обьема для установки контейнеров. Не допускается промывание медицинсхих изделий в уммвальнике для мытья рук.

- Дезинфекция механизированным способом изделий многократного применения проводится после этапа очистки изделий или в отношении незагрязненных изделий.

Проведение дезинфекции ручным способом перед загрузкой в моечно-дезинфеіщиоииую машину не требуется.

Для обработки многоразовых суден и мочеприемников рекомендуется использовать специальные моечно-дезинфекционные машины.

- Кипячение как метод дезинфекции допускается применять только для обработки сосок и тканевмх гидрофильнмх прокладок физиотерапевтического оборудования, при отсутствии в организации инмх доступных способов дезинфекции данных изделий.

Кипячение осуществляется в течение 15 минут при использовании деминерализованной или дистиллированной воды с 2% натрием двууглекислмм (пищевая сода) либо в течение 30 минут прн использовании только деминерализованной или дистиллированной воды. Время кипячения отсчитнвается от момента закипания воды.

- В рамках производственного контроля не реже i раза в квартал проводятся исследования рабочих растворов дезинфицирующих средств, средств экстренной дезинфекции, а также антисептических лекарственных препаратов, предназначенньгх для гигиены рук работников, на контаминацию.

Отбор проб рабочих растворов дезинфицирующих средств, использующихся более одной смены, на контаминацию осуществляется из емкости с рабочим раствором (раствор должен был быть в использовании, а не свежеприготовленный) в стерильную посуду в объеме 300 мл.

# Отбор проб средств экстренной дезинфекции на контаминацию осуществляется в стерильную посуду в объеме 300 мл. Огбору подлежат средства экстренной дезинфекции, вскрмтые в течение 3-x месяцев и более. При использовании средства экстренной дезинфекции во флаконе с расііылителем отбор пробы проводится следующим образом: вначале в стерильную емкость набирается средство экстренной дезинфекции непосредственно через носик распылителя (не менее 15 нажатий), а после флакон вскрмвается и в данную стерильиую емкость доливается средство до объема 300 мл.

Отбор проб антисептических лекарственнмх препаратов осуществляется непосредственно через дозатор для антисептика, предназначенный для гигиены рук работников, в стерильную посуду в объеме 300 мл.

ГЛАВА 3.

## ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦНОННАЯ ОЧИСТКА

- ПCO проводят ручным или механизированным способом.

- Допускается совмещение в одном этапе обработки дезинфекции и ПCO медицинских изделий при использовании химических средств, разрешенных к применению для этих целей и в соответствии с инструіщией производителя.

- Не допускается использовать для ПCO средства, обладающие фиксирующим действием (например, средства на основе спиртов, альдегидов).

- При проведении ПCO ручным способом должны соблюдаться следующие этaпы:

погружение в раствор, разрешенный для ПCO, в том числе должны быть заполнены каналы и полости изделия. Раствор должен полностью покрывать обрабатываемые медицинские изделия, за исключением случаев, когда конструкгивные особенности изделия не позволяіот это сделать. Разъемнме медицинские изделия погружают в разобранном виде, ипструменты с шарнирными частями — в раскрытом виде, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений. Для проведения ПCO должен быть выделен отдельный контейнер, за исключением случаев, когда ПCO совмещена с дезинфекцией;

выдерживание времени экспозиция;

мытьe медицинского изделия с использованием вспомогательньж приспособлений дпя очистки (ерши, щетки, моечнме пистолеты и другое);

промывание водой регламентированного качества;

окончательное ополаскивание деминерализованной4 водой; сушка медицинского изделия.

В случае епли конструктивные особенности медицинского изделия не позволяюг осуществлять ПCO путем погружения в раствор, то обработка таких изделий осуществляется в соответствии с инструкцией производителя.

- При  ручной  обработке  раствор  для  ПCO  используется

однократно,	при	 наличии	в		используемом	средстве	для	ПCO дезинфицирующих	компонентов	раствор	допускается	использовать	в течение рабочей смены.

- ПCO рекомендуется проводить механизированным способом.

- При проведении ПCO	механизированным способом: используемме	химические	средства	(действующее	вещество,

концентрация, температура, время экспозиции) должны быть совместимы с используемой для ПCO медицинской техникой;

разъемнме медицинские изделия укладмвают в разобранном виде, инструменты с шарнирными частями — в раскрытом виде;

укладка медицинских изделий должна исключать их повреждение и обеспечивать беспрепятственный доступ раствора химического средства ко всем частям медицинского изделия;

раствор химического средства используется в течение одной рабочей смены, если иное не определено инструкцией к медицинской технике;

инструменты вынимаются из медицинской техники сразу после

обработки и просушиваются.

При проведении ПCO в моечно-дезинфеіщионнмх машинах дополнительно обеспечиваются следующие условия:

загрузка сетчатых лотков, вставных кассет, держателей обеспечивается в соответствии с инструіщией производителя;

медицинские изделия с внутренними каналами и полостями подключаются к соответствующим коннекторам или портам моечно- дезинфеіщионного оборудования в соответствии с инструіщией производителя;

мелкие медицинские изделия (микрохирургические инструменты и другое) закрепляются в специальных держателях.

При  проведении  ПCO  в  ультразвуковых  мойках  дополнительно

обеспечиваются следующие условия:

температура раствора должна быть не выше 45°C, если иное не предусмотрено инструкцией производителя ультразвуковой мойки;

До момента подведення х умнваяънакан (мовчным ввяяам) дяя промнвання меднцннскнх юделвй систем водоподготовхи, обесвеяиваюиtих очнстку воды or раствореннътк в ней нннераяъиых coяefi, используется дистнлянрованная вода.

приготовленный раствор химического средства должен быть дегазирован перед началом его использования согласно инструкции к ультразвуковой мойке;

для размещения медицинских изделий используют только сетчатые лотки, не препятствующие процессу ультразвуковой мойки (проволочные сетчатме лотки или лотки из перфорированного листа);

размещение медицинских изделий не должно создавать акустические тени или акустические мертвое зоны. Возможно размещение изделий вертикально, если конструкционные особенности обрабатываемого изделия и ультразвуковой мойки позволяют такое размещение;

после ультразвуковой обработки инструменты промываются и просушиваются.

- Для очистки медицинских изделий могут использоваться пистме салфетки, пластиковые щетки, моечнме пистолета и другие вспомогательные приспособления. Для инструментов с каналами — щетки, рекомендованные (по типу и размеру) производителем медицинских изделий. Для очистки граней боров допускается использование щетки со щетиной из жесткого нейлона или латуни.

Использовать ерши, щетки и другие вспомогательнме приспособления с металлическим ворсом, с механическими повреждениями с высокой степенью износа и деревянными ручками, а также иные абразивные средства и приспособления не допускается.

- Многоразовые вспомогательнме приспособления для очистки медицинских изделий (ерши, щетки и дpyme) после использования подвергаются дезинфекции и хранятся в условиях, исклюпающих вторичную контаминацию.

Одноразовые вспомогательные приспособления повгорно использовать не допускается.

- Окончательное ополаскивание медицинских изделий проводится деминерализованной’ водой в отдельном умывальнике (моечной ванне) для промывания медицинских изделий в контейнере, в котором проводилась ПCO. Для ополаскивания порция воды используется однократно.

Допускается проведение проммвания и окончательного ополаскивания медицинских изделий в моечно-дезинфекционных машинах при наличии соответствующей функции.

- После проведения ПCO медицинские изделия вмсушивают до полного исчезновения влаги и проводят контроль качества.

До момекга подведеняя х уннватгьннкан (моеянъім ваннан) m	промьтваъня меднцтіспях іпделнй систем водоподгоювкн, обеспеянваютрнх ояистку воды от растворвпннх в ней мннервяъвьтх concll, используется

- Сушка		медицинских	изделий	после	проведения	ПCO осуществляется	в		моечно-дезинфекционных	машинах	при		наличии соответствующей фуніщии, путем продувания сжатмм воздухом нли в сушильнмх	шкафах		при температуре	85°C до исчезновения	видимой влаги, если иное не предусмотрено инструкцией производителя.

При отсутствии в организации установок для сушки сжатым воздухом термопабильные инструменты, в том числе медицинские изделия с оптическими деталями, допускается супіить путем протирания сухой чистой безворсовой салфеткой и (или) на воздухе.

Предпочтитепьно использовать сушку сжатмм воздухом как наиболее щадящий и эффективный способ вмсушивания медицинских изделий, еспи иное не предусмотрено инструіщией производителя медицинского изделия.

- Контроль качества ПCO осуществляется в том же структурном

подразделении, где проводилась ПCO.

- Контроль  качества  ПCO  в организациях  здравоохранения

проводят:

работники, осуществляющие ПCO, — ежедневно;

старшая  медицинская  сестра (акушерка) отделения, в котором

# проводится ПCO — не реже 1 раза в неделю;

главная медицинская сестра — не реже 1 раз в месяц.

- Медицинские изделия после ПCO не должны иметь следов видимых загрязнений. При визуальном контроле особое внимание уделяется осмотру критических участков: ручки с насечками, шарнирм, рифленне и зубчатые поверхности, каналы и другие труднообрабатываемые части изделий. Рекомендуется применять лаипн с увеличительными линзами для контроля качества ПCO.

# Недостаточно очищенные медицинские изделия направляются

на повторную ПCO.

- Для предупреждения коррозии и трения металла по иеталлу осуществляется уход за шарнирными частями, резьбой, поверхностями скольжения в соответствии с рекомендациями производителя медицинских изделий.

- Изделия с видимыми элементами коррозии, с наличием оксидной пленки, а также с иными трудноудаляемыми загрязнениями должны подвергаться химической очистке с использованием средств, предназначенных для профилактики коррозии и проведения антикоррозийной обработки.

- Медицинские изделия со следами коррозии, с коагулированнмми остатками, не поддающимися удалению, медицинские изделия с дефектами (деформированные, с отслойками, трещинами и

другое) должны быть отсортированы от инмх изделий. Хранение таких изделий должно осуществляться в специально выделенном для этих целей месте с предупредительной надписью: «Запрещено для реализации и использования». Дальнейшее их использование не допускается.

- Для контроля качества ПCO проводится азопирамовая либо другая разрешенная законодательством в области здравоохранения, государственной регистрации лекарственных средств и медиципскнх изделий для этой цели проба (далее — проба).

- Контролю качества ПCO путем постановки пробм подлежит 1% от одновременно обработанньгх изделий, но не менее 10 единиц. Если ПCO проводилось в отношении менее 10 единиц изделий, то контроль качества ПCO проводится в отношении каждой единицы изделия.

При	механизированной	обработке	для	контроля		качества	ПCO отбираются	медицинские	изделия,	размещавшиеся	в	разных	лотках, кассетах, в том числе располагающихся на различных уровнях.

- Вмбор	инструментов	для		контроля	качества	ПCO осуществляется с учетом наличия на медицинских изделиях критических участков	для	обработки:		приоритет	на		инструмент		с	шарнирнмм механизмом,	 резьбой,	насечками,		рифлеными		и		зубчатыми поверхностями, каналами, полостями и другими труднообрабатмваемыми элементами.

- Для контроля качества работы моечно-дезинфекционнмх машин и ультразвуковых моек допускается использование тестов контроля эффективности ПCO, имитирующих загрязнения медицинских изделий (тестов, предназначеннмх для контроля полнотм удаления белковых, липидных, полисахаридных и (или) иных загрязнений), в соответствии с инструкцией по применению указаннмх тестов.

Тесты контроля эффективности ПCO, имитирующих загрязнения медицинских изделий, закладмваются в каждую корзину (лоток) моечно- дезинфекционной машинн, ультразвуховой мойки, но не менее 3-x тестов в одном оборудовании. При использовании указанных тестов постановка иных проб для контроля качества ПCO на медицинские изделия из данной загрузки не требуется.

- При получении неудовлетворительного результата пробы, в том числе теста контроля эффективности ПCO, вся партия медицинских изделий подлежит повторной ПCO и контролю качества.

При получении удовлетворительного результата пробм, в том числе теста контроля эффективности ПCO, медицинскне изделия промываются

деминерализованнойб водой вручную или в моечно-дезинфекционной машине при наличии соответствующей функции, просушиваются и направляются на упаковку и стерилизацию, если иное не установлено производителями проб.

- Результаты хонтроля качества ПCO, в том чиспе проведеннме

старшей и главной медицинскими сестрами, регистрируют в Журнале учета качества предстерилизационной очистки медицинских изделий по форме согласно приложению 3.

ГЛАВА 4.

vш	oвm медицинских изделий

- Для стерилизации изделий используются упаковочнне материалы, стерилизационные коробки (биксм), разрешенные к применению для этих целей, в соответствии с инструкциями производителей.

Стерилизация изделий в неупакованном виде (в открытых лотках) либо упакованных в хлопчатобумажных простынях/пеленках не допускается.

- Упаковка изделий перед стерилизацией осуществляется индивидуально на одного пациента.

- Упаковка изделий осуществляется в сухом виде.

Изделия,   упакованные   в  упаковочнпй   материал,  должны

накапливаться в лотках, корзинах, поддонах.

- Маркировка даты стерилизации и даты окончания срока стерильности проводится перед началом стерилизации с использованием датера. Нанесение даты вручную на упаковку, за исключением маркировки стерилизационной коробки (бикса), не допускается. При вскрытии стерилизационной коробки (бикса) также делается отметка о дате его ВскрыТия.

# Для стерилизационньгх коробок (биксов) с фильтром проводится учет количества прошедших циклов стерилизации для определения даты сменн фильтров.

- Изделия упаковмваются таким образом, чтобы свести к минимуму риск контаминации во время вскрытия и извлечения содержимого.

Упаковка изделий в листы упаковочного материала (крафт-бумага, крепированная  бумага)  осуществляется с использованием техники

До иомеіггв подведення к уннваяьннкан (моеяннм ваннан) дяя промывання медніщнспнх язделнй систем водоподіетовкн, обеспечиваювціх очнстку водн от рвстворенннх в нett мннеральных солей, используется

t4

упаковки изделий перед стерилизацией в листы упаковочного материала согласно приложению 4.

Для  фиксации  упакованных    стерилизации  изделий  и

предупреждения раскрытия упаковки при стерилизации и транспортировке допускается использовать самоклеяіцуюся ленту. Фиксация с помощью скрепок, степлера и иньгх способов, способньт вызвать повреждение упаковки, не допускается.

- Срок сохранения стерильности простерилизованных изделий определяется видом упаковочного материала, используемого для барьерной упаковки, согласно инструкции по его применению.

Использование защитной упаковки (комбинирование упаковочных материалов, в том числе использование дополнительно стерилизационной коробки (бикса)) не является основанием для продления прока сохранения стерильности барьерной упаковки.

- Не допускается совместное хранение (на одной полке) и (или) использование в месте проведения медицинской манипуляции простерилизованных изделий и изделий с истекшим сроком стерильности либо хранившихся с нарушением условий сохранения стерильности, а при стерилизации в стерилизационной коробке (биксе) с фильтром также и при превышении допустимого количества циклов стерилизации фильтра.

- Хирургическое белье, перевязочный материал и другие изделия при стерилизации в стерилизационнмх коробках (биксах) укладываются таким образом, чтобы плотность заполнения стерилизационной коробки (бикса) составляла не более двух третей от ее объема, если иное не предусмотрено инструіщией к стерилизационной коробке (биксу).

- Использование стерилизационных коробок (биксов) деформированнмх, с поломанными замками и (или) фильтрами, у которых исчерпан pecypc по количеству циклов стерилизации, не допускается.

ГЛАВА 5.

ЦЕНТРАЈІИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЈІЕНИЕ

- Стерилизация медицинских изделий проводится в ЦСО или стерилизационной.

Не допускается организовывать места стерилизации непосредственно	в	лечебных	кабинетах	(перевязочнмх, манипуляционных, стоматологических и других кабинетах).

- Для операционного блока допускается наличие собственного стерилизационной, входящей в структуру оперблока.

Не допускается проводить в стерилизационной оперблока стерилизацию изделий из других отделений при возможности проведения их стерилизации в ЦСО.

# При  оказании  стоматологической  помощи  допускается

организация отдельной стерилизационной для стерилизации стоматологических медицинских изделий при стоматологическом отделении, за исключением профильных стоматологических амбулаторно- поликлинических организаций здравоохранения.

- Во вновь возводимых, реконструируемых, технически модернизируемых, вновь размещаемых организациях здравоохранения минимальный набор помещений ЦСО должен включать:

помещение приема;

помещения для сортировки и подготовки изделий к стерилизации (мойка, сушка, контроль предстерилизационной очистки, упаковка и другое);

# стерилизационную;

помещения для хранения и вьцtачи стерильных изделий (склад и экспедиция);

вспомогательные	помещения	(комнаты	хранения	уборопного инвентаря, материальная и другие).

- Планировка расположения помещений ЦСО должна обеспечивать последовательность технологического процесса и исключать возможность пересечепия потоков стерильных и не стерильных изделий.

Помещения ЦСО должны быть расположена на одном этаже, в отдельном блоке, изолированно от других структурньт подразделений.

Вход в помещения ЦСО должен быть ограничен для посторонних

- Помещения ЦСО должны быть раздепенм на зоны: грязную,

# пистую и стерильную. Грязная и чистая зонм являются нестерильными.

В стерильной зоне располагаются стерилизационная (разгрузочная сторона при использовании стерилизаторов проходного типа или полностью стерилизационная при использовании непроходных типов стерилнзаторов) и помещение для хранения и выдаии стерильнмх изделий.

В чистой зоне располаг ается помещение (зона) упаковки изделий перед стерилизацией, стерилизационная (загрузоиная сторона при использовании стерилизаторов проходного типа), при наличии — іилюз. В грязной зоне — все остальные помещения.

- При работе в грязной зоне ЦСО рабогники используіог перчатки и головной убор. При проведении ПCO ручным способом

дополнительно используют непромокаеммй фартук поверх санитарной одежды или халат с водоотталкивающей пропиткой.

При работе в чистой и в стерильной зонах — чистую санитарную

одежду, головной убор, а при осуществлении выгрузки простерилизованньгх изделий — дополнитепьно защитные (тканевые) перчатки.

В случае загрязнения или намокания санитарной одежды при переходе в чистую или стерильную зону она подлежит смене.

На рабочих местах работники находятся в сменной обуви. При переходе из нестерильной зоны в стерильную обувь подвергается дезинфекционной обработке или осуществляется ее смена, допускается использование бахил.

- В помещении приема осуществляют проверку, сортировку и регистрацию изделий, доставляемнх из отделений и со склада.

Временное хранение принимаемых из отделений изделий осуществляется на стеллажах, шкафах или столах (далее стеллажах) с отдельно выделеннмми и промаркированными по отделениях полками.

- При приемке упакованных изделий на стерилизацию в ЦСО осуществляется выборочнмй контроль за качеством формирования стерилизационных упаковок и биксов из отделений (наличие индикаторов, объем наполнения бикса, кратность использования стерилизационных упаковок и другое).

- В помещениях для сортировки и подготовки изделий к стерилизации осуществляют:

ПCO, в том писле сушку медицинских изделий; контроль качества ПCO;

вмбраковку медицинских изделий со следами коррозии, с коагулированнмми остатками, не поддающимися удалению, с дефектами (деформированные, с отслойками, трещинами и другое);

уход за шарнирными частями, резьбой, поверхностями скольжения медицинских изделий (при необходимости);

упаковку медицинских изделий.

- При переходе в стерильную зону проводится гигиеническая антисептика кожи рук.

- На площадях помещений стерильной зоны ЦСО запрещено хранение посторонних предметов, списанного и неиспользуемого оборудования, упаковочных материалов, отработаннмх медицинских изделий и другого.

- При использовании для стерилизации оборудования непроходного типа (загрузка и выгрузка производится через одну дверцу) загрузпа подготовленных к стерилизации медицинских изделий не должна

производиться во время выгрузки простерилизованных. Для обеспечения поточности технологического процесса рекомендуется установка стерилизаторов проходного типа, нагрузку и выгрузку в которых осуществляют с противоположньж сторон.

- По окончании стерилизации изделия выгружают из стерилизаторов в стерильной зоне стерилизационной и оставляют до их полного остывания.

На время остывания простерилизованных изделий в помещениях

запрещено сквозное проветривание.

- Не допускается направление на дальнейшее хранение н использование простерилизованных изделий во влажной упаковке.

- После остывания простерилизованные изделия перемещают в помещение для хранения и выдачи стерильных изделий.

Хранение стерильных изделий производится на промаркированных по отделениях стеллажах.

- Тележки, используемые в помещениях стерильной зоны ЦСО для	транспоргировки	простерилизованных	изделий,	не	должны использоваться для других целей.

- Прием и выдача изделий должны производиться по графику, составленному с учетом режима работы структурных подразделений организации и разделения потоков изделий (изделия, подготовленнме и упакованнме для стерилизации; изделия, направляемые на дальнейшую обработку; выдача простерилизованных изделий).

- При выдаче медицинских изделий простерилизованнме упаковки с изделиями помещают в заіцитную упаковку.

- Помещения для сортировки и подготовки изделий к стерилизации должны быть обеспечены умывальниками для мптья рук и моечними ваннами для проммвания медицинских изделий с подводкой холодной и горячей воды, в том числе должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Помещения стерильной зоны оборудуются дозирующими устройствами с антисептиком для обработки кожи рук.

- Все помещения ЦСО должны быть оборудованы приточно- вьітяжной вентиляцией, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, при необходимости — системой кондиционирования.

Работа приточно-вытяжной вентиляции должна быть обеспечена на протяжении всего рабочего дня и иметь возможность управления (ручного или автоматипеского) из помещений ЦСО.

- Для очистки воздуха помещений от микроорганизмов в помещениях в зоне упаковки изделий перед стерилизацией и помещениях

стерильной зоны ЦСО должны применяться медицинские изделия, обеспечивающие обработку воздуха, разрешенные к применению для этих целей.

- Текущая уборка помещений ЦСО проводится не реже 2 раз в смену, в том числе после окончания смены, с применением растворов дезинфицирующих средств и очисткой воздуха. Очистку воздуха на разгрузочной стороне стерилизационной дополнительно проводится в начале каждой рабочей смены.

Генеральная уборка помещений ЦСО проводится не реже i раза в неделю.

- Для помещений стерильной и нестерильной зон выделяется раздельный уборочный инвентарь.

Уборочнмй инвентарь должен иметь петкую маркировку и упорядоченно храниться раздельно в специально вьщеленных помещениях (шкафах, стеллажах, тележках).

ГЈІАВА 6.

## СТЕРИЛИЗАІДІЯ

- Стерилизация изделий осуществляется физическим или химическим методами с использованием медицинской техники.

В организациях здравоохранения стерилизация медицинских изделий ручным способом путем погружения в раствор стерилизующего средства не допускается.

- Паровая стерилизация является методом внбора для стерилизации термостабильнмх инструментов.

- Лица, работающие со стерилизаторами, должны получать допуск к работе на указанном стерилизационном оборудовании в соответствии  с  порядком,  определенном  TKП  584-2016  (33050)

«Стерилизаторы медицинские. Правила безопасности при эксплуатации в организациях здравоохранепия», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2016 г.

№ 75 (далее — TKП 584-2016).

- Термолабильнме медицинские изделия, не выдерживающие стерилизацию паровым методом, подвергаются низкотемпературной стерилизации.

- Объем загрузки стерилизаторов должен составлять не более 70%, если иное не установлено инструкцией производителя оборудования.

- Изделия, упакованные в упаковочный материал, размещаіотся над изделиями, упакованными в стерилизационнме коробки (биксы), при их  размещении  в  одной  загрузке  в  камере  стерилизационного

оборудования, если иное не установлено инструкцией производителя оборудования.

- Разъемнме изделия стерилизуют в разобранном виде, изделия с шарнирными частями (ножницы, зажими, щипцы и другое) стерилизуют в раскрытом виде.

Для защиты упаковочного материала от повреждения колющими и режущими изделиями допускается использовать протекторы (промышленного производства либо изготовленные самостоятельно из элементов аналогичного упаковочного материала) либо осуществлять упаковку в два слоя, если такое действие не запрещено инструкцией производителя упаковочного материала.

- Мелкий стоматологический инструментарий (эндодотшіеский, боры и другое) стерилизуется в индивидуальнмх упаковках на одного

пациента7.

- В организации здравоохранения должен использоваться шовный материал, выпускаемый в стерильном виде в упаковке производителя. Запрещается обрабатывать и хранить шовнмй материал в этиловом спирте.

- При проведении внутриполостных ультразвуковьж исследований должны использоваться одноразовые защитные оболочки для датчиков на каждого пациепта.

- Доставка простерилизованных изделий в отделения (кабинеты) должна осуществляться в условиях, предотвращающих загрязнение и механическое повреждение изделий при транспортировке.

- Условия хранения простерилизованных упаковок должны соответствовать рекомендациям, изложенным в инструкции по применению к упаковочным материалам и исключать их вторичную контаминацию.

- Многоразовые	простерилизованнме	изделия,	не использованные в течение срока сохранения стерильности в невскрытой стерилизационной упаковке, направляются на проведение повторной стерилизации, с заменой ХИМических индикаторов контроля стерилизации и при необходимости с заменой упаковки, с уветом кратности использования упаковочного материала.

Не использованные многоразовые простерилизованпме изделия со стерильного стола в операционных (манипуляционных, перевязочных), не использованные многоразовые простерилизованные изделия из вскрытой упаковки, многоразовые простерилизованные изделия с поврежденной

Вступает в снлу после вяесення соогвегствуювщх іпменениfi в спещіфнческне саніггаряо- эпндемнояогняескне требовання х содержанню и эксплуатацнн органюацнй здравоохранеяня, нннх opraнюauнtl н няднвндуаяьиых предпрннівтателеіt, тюторые осущсстапяюг медіпцінскую, фврмацевтнческую деятельность, утввржденнне постановленнем Совета Мнннстров Респубятн Беларусь от 03.03.2020 fë 130.

упаковкой, медицинские изделия после ремонта, а также новме многоразовые медицинские изделия направляются на проведение последовательно всех этапов обработки: дезинфеіщии, ПCO и стерилизации.

ГЈІАВА 7.

консоль ств илизмдві

И РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Контроль стерилизации предусматривает проверку параметров стерилизации и оценку ее эффекгивности.

Контроль за параметрами стерилизации проводят физическим, химические и бактериологическим методами.

Оценка эффективности работы стерилизаторов подтверждается отсутствием роста тест-культура в биологических индикаторах и удовлетворительными результатами контроля физическими и химическими методами.

- Контроль работы стерилизационного оборудования (парового, воздушного и иного стерилизационного оборудования) осуществляется работниками, допущеннмми к эксплуатации стерилизаторов, и отмечается в журнале контроля работы стерилизаторов по форме приложения А TKП 584-2016 (далее — журнал стерилизатора) согласно приложению 5.

- Контроль за работой стерилизаторов физическим методом осуществляется при каждом цикле его работм с помощью коптрольно- измерительных приборов, встроенных в оборудование (таймеры, датчики температуры, давления и другое).

При наличии автоматических устройств регистрации параметров стерилизации с вьцtачей протоколов (чеков) после окончания каждого цикла	стерилизации,	протоколы	(чеки)	вклеиваются	в	журпал стерилизатора или хранятся в определенном для этих целей месте в ЦСО (стерилизационной).

- Если отмечено несоблюдение физических параметров стерилизации, то нестерильной считается вся партия. Изделия использовать запрещается, стерилизацию следует провести повторно с заменой химических индикаторов контроля стерилизации и при необходимости с заменой упаковки с учетом кратности использования упаковочного материала.

- Контроль за работой стерилизаторов химическим методом осуществляется с использованием наружных и внутренних химически х индикаторов, в том числе из тестовой упаковки или в случаях, опредепеннмх настоящей инструкцией, из контрольннх точек, а также

дополнительно для паровьгх стерилизаторов — теста Бови-Дика при наличии соответствующего тестового режима в эксплуатируемом стерилизационном оборудовании.

- Наружные химические индикаторы (лентм, наклейки) крепятся липким слоем к поверхности каждой индивидуальной упаковки с медицинскими изделиями, в том числе к стерилизационной коробке (биксу). При наличии на упаковке встроенного наружного химического индикатора (например, в рулонной упаковке, на бумажных пакетах) приклеивание дополнительного наружного индикатора не требуется, за исключением тестовой упаковки.

- В качестве наружного индикатора допускается использовать химические индикаторы 1, 3-6 классов согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы» (далее - ГОСТ ISO 11140-1-2011). Для тестовой упаковки используются наружные индикаторы 4-6 класса согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

- Внутренние химические индикаторы размещаются внутри каждой барьерной упаковки со стерилизуемпми изделиями в соответствии с инструіщией производителя.

При стерилизации в стерилизационной коробке (биксе) изделий на одпого пациента внутренний химический индикатор должен размещаться в наиболее труднодоступном месте. Если в стерилизационной коробке (биксе) размещенм упакованные в индивидуальную барьерную упаковку (крафт-бумагу и другое) изделия — использование дополнительного внутреннего химического индикатора непосредственно  стерилизационной коробки (бикса) не требуется.

- Внутренние химические индикаторы должны быть 4-6 класса согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

- Тестовая упаковка формируется перед каждым циклом стерилизации и соответствует стерилизуемым упаковкам по качеству содержимого и виду упаковки.

Количество используемых тестовмх упаковок в одной загрузке зависит от качества содержимого упаковки (металлические медицинские изделия, мягкий инвентарь или другое) и используеммх видов упаковки.

При стерилизации в одном цикле изделий, упакованнмх в один вид упаковки и схожих по качеству содержимого в упаковке (металлические медицинскне изделия, или мягкий инвентарь, или другое), используется одна тестовая упаковка на весь объем загрузки.

В иных случаях количество используемых тестовых упаковок должно соответствовать количеству стерилизуемых в одном цикле различных  видов  упаковки  и качеству  содержимого  в yПdKOBKdX

(металлические медицинские изделия, или мягкий инвентарь, или другое).

- Материалы для подготовки тестовых упаковок должны храниться в зоне упаковки изделий перед стерилизацией.

- Место   размещения   тестовой   упаковки   в   камере

стерилизационного оборудования должно быть наиболее труднодоступным для стерилизующих факторов: при стерилизации паровым методом тестовая упаковка размещается возле водостока или возле передней дверцм камеры, при иньгх методах стерилизации — в центре камеры, если иное не определено инструкцией производителя оборудования.

При использовании нескольких тестовых упаковок в одном цикле стерилизации тестовые упаковки размещаются на уровне соответствующих упаковок со стерилизуемыми изделиями.

- При стерилизации изделий, представленных в организации в единичном количестве, или стерилизации одной крупной единнцы изделия, в том числе в виде сформированного набора, допускается не использовать тестовую упаковку.

В данном случае руководителем организации утверждается перечень таких изделий, копия перечня хранится в месте проведения стерилизации.

- Контроль за работой стерилизаторов химипеским методом с использованием наружных индикаторов, размещенных в контрольньт точках, осуществляется при невозможности формирования тестовой упаковки в случае, определенном настоящей инструкцией, и при условии отсутствия в данном цикле загрузки инмх тестовмх упаковок.

- В контрольнме точки в случаях, определенных настоящей инструкцией, закладываются наружные химические индикатора 4-6 класса согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011.

Наружные химические индикаторы  контрольных точек нумеруіогся и приклеиваются на фрагмент упаковочного материала после чего раскладываются в камере стерилизатора. С целью предупреждения повреждения упаковіпі не допускается приклеивание химических индикаторов для контрольных точек на упаковку со стерилизующимися изделиями.

Для стерилизаторов объемом менее 100 л количество контрольных точек должно составлять не менее 5, при объеме 100 л и более — не менее

10 контрольных точек, еспи иное не определено инструіщией производителя стерилизатора.

Схема расположения контрольных точек утверждается руководителем организации для каждой единицы стерилизационного оборудования. Копия утвержденной схемы хранится непосредственно в месте проведения стерилизации.

При составлении схемы расположения контрольных точек учитывается необходимость равномерного распределения контрольных точек по всему объему камерм стерилизатора, в том числе с учетом требований, изпоженных в инструкции производителя стерилизациопного оборудования.

- Наружный и внутренний индикатор тестовой упаковки или наружные индикаторы из контрольных точек после окончания цикла стерилизации вклеиваются в журнал стерилизатора.

- Работники, допущенные к эксплуатации стерилизаторов, после каждого цикла его работы проводят визуальную оценку срабатывания паркера наружного и внутреннего химических индикаторов из тестовой упаковки и ли маркера наружного индикатора в контрольных точках, а также выборочно наружных химических индикаторов с упаковок простерилизованнмх изделий.

Если после стерилизации цвет маркера наружного и (или) внутреннего химических индикаторов заметно отличается от эталонного, то нестерильной считается вся партия. Изделия использовать запрещается, стерилизацию следует провести повторно, с заменой химических индикаторов контроля и при необходимости с заменой упаковки с учетом кратности использования упаковочного материала.

- На этапе выдачи и в месте хранения простерилизованньгх изделий контроль качества стерилизации проводится путем выборочной визуальной оценки целостности упаковок, сроков стерильности и срабатывания маркера наружного химического индикатора с упаковок простерилизованных изделий.

Перед непосредственным использованием изделий, прошедших стерилизацию, проводится повторный контроль качества стерилизации путем визуальной оценки целостности упаковки, сроков стерильности и срабатывания маркеров наружного и внутреннего химических индикаторов с упаковки простерилизованных изделий.

Контроль за сроками стерильности упаковок с простерилизованными изделиями и сохранением целостности упаковки также осуществляется при проведении генеральной уборки помещений.

Если упаковка повреждена, истек срок стерильности и (или) цвет маркера наружного и (или) внутреннего химических индикаторов упаковки заметно отличается от эталонного, то нестерильной считается вся упаковка, изделия использовать запрещается.

- Для испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и полноту удаления воздуха из стерилизационной камерм используется тест Бови-Дика при наличии соответствующего тестового режима в эксплуатируемом стерилизационном оборудовании.

Тест Бови-Дика проводится с использованием тест-пакета для специальных испытаний (индикатор 2-oгo класса согласно классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011). Размещение тест-пакета в стерилизациопной камере осуществляется в соответствии с инструкцией производителя соответствующего индикатора контроля стерилизации (тест-пакета).

- Постановка теста Бови-Дика осуществляется в период эксплуатации паровых стерилизаторов в ходе производственного контроля не реже i раза в неделю, если иное не предусмотрено инструкцией к стерилизационному оборудованию, а также при вводе в эксплуатацию стерилизационного оборудования, после ремонта или длительного простоя более 6 месяцев, при получении неудовлетворительных результатов контроля физическим или хнмическим методом с использованием наружнмх и внутренних химических индикаторов.

- Результаты	постановки	теста		 Бови-Дика	фиксируются	в журнал стерилизатора, при этом в стопбце «наименование стерилизуемых изделий» журнала стерилизатора делается отметка о функционировании парового		стерилизатора	в	тестовом	режиме	«тест	Бови-Дика». Использованные индикаторные листы тест-пакета вклеиваются в журнал стерилизатора или хранятся в определенном для этих целей месте в ЦСО (стерилизационной)	с	 отметкой	о		дате		их	использования	(отметка проставляется непосредственно на использованном индикаторном листе).

- Контролю	бактериологическим	методом	в	ходе производственного контроля подлежат:

стерилизаторм; простерилизованные изделия.

- Контроль за работой стерилизаторов бактериологическим методом осуществляется с использованием биологических индикаторов.

Биологические индикаторы могут быть изготовлены в лабораториях условиях либо использоваться промышленного производства, разрешенные к применению в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.

- Бактериологическому	контролю	подлежит	все фуніщионирующее в организации стерилизационное оборудование.

- Бактериологический контроль работы стерилизаторов осуществляется в период их эксплуатации в ходе производственного контроля не реже 1 раза в месяц, если иное не предусмотрено инструкцией к стерилизационному оборудованию, а также при вводе в эксплуатацию стерилизационного оборудования, после ремонта или длительного простоя более 6 месяцев, при стерилизации имплантируеммх материалов, при получении неудовлетворительных результатов контроля

# с использованием химических индикаторов, по эпидемиологическим

Изменение кратности бактериологического контроля рабогы стерилизатора до 1 раз в квартал допускается при соблюдении следующих условий:

отсутствие роста тест-микроорганизмов в биологических индикаторах на протяжении 6 последовательнмх месяцев и далее при ежеквартальном контроле;

# срок эксплуатации стерилизатора не превышает 10 лет;

в инструкции производителя оборудования не указана иная кратность проведения бактериологического контроля работы стерилизаторов.

# Биологические индикаторы иумеруются и раскладываются в

контрольные точки камерн стерилизационного оборудования.

Для стерилизаторов объемом менее 100 л количество контрольных точек должно составлять не менее 5, при объеме 100 л и более — не менее

10  контрольных  точек,  если  иное  не  определено  инструкцией

# производителя стерилизатора.

Схема расположения контрольных точек утверждается руководителем организации для каждой единицы стерилизационного оборудования. Копия утвержденной схемы хранится непосредственно в месте проведения стерилизации.

При составлении схемн расположения контрольных точек учитывается необходимость равномерного распределения контрольинх точек по всему объему каиерм стерилизатора, в том числе с упетом требований, изложенных в инструкции производителя стерилизационного оборудования.

Результаты бактериологического контроля стерилизаторов вносятся в журнал стерилизатора в цикл стерилизации, где осуществлялась загрузка биологических индикаторов, с указанием полученных результатов.

- При неудовлетворительном результате физического, химического или бакгериологического контроля простерилизованнне изделия в данном цикле загрузки считаются нестерильными. Изделия использовать запрещается, стерилизацию следует провести повгорно в ином стерилизационном оборудовании, с заменой химических индикаторов контроля и при необходимости с заменой упаковки с учетом кратности использования упаковочного материала. Эксплуатация оборудования приостанавливается до оценки его технического состояния, в том числе при необходимости для проведения ремонта. Информация о выявленных неисправностях, в том числе сведения об их устранении,

отмечаются в журнале учета неисправностей стерилизаторов по форме приложения В TKП 584-2016 по форме согласно приложению 6.

- Бактериологический	контроль	стерильности простерилизованньт изделий проводится не реже 1 раза в месяц. Контролю стерильности подлежат не менее 3-x упаковок одновременно простерилизованных изделий из каждой единицы стерилизационного оборудования, а также выборочно — простерилизованнне изделия, находящиеся непосредственно в лечебных помещениях.

Допускается не направлять на контроль стерильности изделия, представленные в организации в единипном количестве, а также медицинские изделия, сформированные в многокомпонентный набор (более 5 единиц в наборе).

- В программе производственного контроля должиы быть включена мероприятия по контролю за параметрами стерилизации с указанием должностных лиц, на которых возпожены функции контроля за указаннмми мероприятиями, определена периодичность и объем лабораториях исследований, подтверждающих качество и безопасность проводимых дезинфекционных и стерилизационнмх мероприятий в соответствии с настоящей инструкцией и иными актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- Периодичность проведения технического освидетельствования стерилизаторов устанавливается на основании требований эксплуатационной документации, с учетом технического состояния стерилизатора,	результатов	предыдущего	технического освидетельствования и других факгоров.

Результаты технического освидетельствования с указанием разрешенных параметров работм и даты следующего технического освидетельствования записываются в паспорт стерилизатора лицом, ответственным за техническое состояние стерилизаторов, и (или) специалистом сервисной службн с указанием его должности и фамилии.

После проведения технического освидетельствования стерилизатора на нем указываются сведения о модели стерилизатора, заводском номере, числе, месяце и годе следующего технического освидетельствованию, а также сведения о специалистах сторонней организации (при их участии в освидетельствовании).

- Работником, ответственным за безопасную эксплуагацию стерилизатора, осуществляется ежедневннй контроль за состоянием стерилизатора с последующей отметкой в журнале ежедневные осмотров и контроля технического состояния стерилизатора по форме приложения Б TKП 584-2016 по форме согласно приложению 7.

- При выявлении неисправности в работе стерилизатора в период ежесменного контроля либо в период эксплуатации оборудования в организации принимаются меры по устранению этих неисправностей, а в случае необходимости - приостанавливается эксплуатация стерилизатора до устранения на нем неисправностей. Информация о выявленнмх неисправностях, в том числе сведения об их устранении, отмечаются в журнале учета неисправностей стерилизаторов по форме приложения В TKП 584-2016.

- Органы и учреждения государственного санитарного надзора осуществляют контроль за организацией и проведением дезинфекции, ПCO и стерилизации изделий в организациях здравоохранения в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности и законодательством в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения.

Приложение 1

к инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки   и	стерилизации медицинских изделий

Классификация медицинских изделий по категориям риска

| Категория риска | Определение | Примеры медиципских изделий | Требования х обработке медицинских изделяй |
| --- | --- | --- | --- |
| Крнтяческне медицинские изделия | Изделяя, проинхаюіщіе в среды и ткаяи организма, в норме являющиеся стернпьньпти; изделия, сопрнхасающиеся с поврежденньтмИ ЕОЖЯвіми покровами н слизистьтми оболочками; изделия, имеющие хонтакг с биологическимн жидкостями (в организме пациента или вводимой в него) н растворами для инъекций; | Хирургическяе инструменты, жесткие эндоскопы, катетеры для мочевьтводящих путей, набор для забора крови из пальца (капнлляр, стекло) и другое | Меднцннсхое изделве должно бвггв стерильньтм. Шделия многоКратного применепия подвергают стерилизация либо используют одноразовые стерильпые медиціпіские изделия. |
| Полугрнтітяескне медиіщнские изделия | Шделня, контакгируютдие неповрежденпьвін слизистьвтн оболочками | Стоматологияескнй накохечлиz, зубттые пиш4еты, загубникк, ЭИДОСІТОІІЪІ ДІІЯ нестерилънътк эпдосхопическкх вметательств н другое | Изделие многократного прнмевення подлежнт стерилизации либо используют одноразовые медицинские изделия. OTДefЪПЬIX CfyЧdЯX ДOЩ/Clt8GrCЯ ПQOBOДПTЬ дезинфетщю высокого уровня, хогда данный способ обработки определен инструкцией пронзвощггеля изделня (например, в отношении эндоскопов для нестерильньт ЭНДОекопических вмеюательств). |
| Нехріггнческве медицинские изделия | Изделия, іtонтакгируютдие с неповрежденпьши кожньвіи покровами, или изделия, находяідиеся в окружении пациента | TCTOCltOПbl, термометры, подкладные судна, лицевой іцитох и другое | Шдетія подлежат дезннфекции (допускается использовать дезинфицирующие средства, не обладающие туберкулоцидной и (или) спороцидной активностью) |

Приложение 2

к	инструкции	по		проведению дезинфеіщии, предстерилизационной очистки и стерилизации		медицинских изделий

Перечень активно действующих веществ и механизм их действия

| Акгивно действующие веществ | Механизм действия |
| --- | --- |
| Альдегиды | Связывание белков PHK, ДНК |
| Четвертипные аммониевые соединения | Генерализованное повреждение белка мембран с вовлечением фосфолипидного бислоя (цитоплазматическая мембрана) |
| Галогенсодержащие соединения | Ингибирование синтеза ДНК, окисление тиоловых групп до дисульфидов, сульфоксидов или дисульфоксндов |
| Перекиснме соединения | Окисление тиоловых групп ферментов и белков, нарушение структуры ДНК, повышеиие проницаемости клеточной стенки |
|  | Индуцирование утечки аминокислот |
|  | Повреждение мембран, быстрая денатурация белков |
| Анилиды | Сорбция на цитоплазматической мембране и нарушение проницаемости мембран |
| Гуанидины | Мембраноактивные агенты, вызывающие лизис протопласта и сферопласта. В высокой концентрации вьІзываіот преципитацию белков и нуклеиновых кислот. |
| Хлорсодержащие соединения | Внсокоактивнме окислители, нарушающие активность клеточных белков, процессе окислительного фосфорилирования, повышают проницаемость оболочех спор. |

Приложение 3

к	инструкции	по		проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации		медицинских изделий

Форма

# Журнал учета качества предстерилизационной очистки медицинских изделий

| № Il/Ш | Дата | Способ обработки | Применяемое средство | Результаты выборочного контроля качества ПCO |  |  |  | @ОfЖНО0ТЬ, фамилия лица, проводцвшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проводнмая проба | наяменование изделий | количество | из них проба положнтельпая |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Пояснения по заполнению:

в столбце 3 указывать «ручной» или «механwированный с усазанием конкретного наименования используемого оборудования»,

в столбце 4 при ручной обработке указывать нвttменовпнпе используемого средства для ПCO и Reжuм использования (концентрация, время эсспозиции), при механизированной обработке - наименование эксплуатируемой медицинской техники и используемой программы (рвжима) для очмстки, наименование средства для TICO;

в столбце 5 усазать наименование проводимой пробы (азопирамовая или другая — указать coнкPemнo) или наименование mecma сонтроля

эффектманостп ПCO, имитирующих загрязнения медицинских изделий,

столбец 6 при использовании mecma сонтроля эффективности ПCO, имитирующих загрязнения медицинских изделий, укі:пытается вмd

загрузочной тележки и на каком уровне были размещены тесты (верхний, средний, нижний),’

в столбцв 7 при использовании mecma контроля эффективности ПCO, имитирующих загрязнения медицинских изделий, отмвчавтся количество тестов, размещенных в одной загрузие;

в столбце 8 указываются полученные неуdоелетворительные результаты контроля.

Техника упаковки изделий перед стерилизацией в листы упаковочного материала

Стандартная схема однослойной упаковки материалов перед стерилизацией «конвертом»

Стандартная схема двухслойной упаковки материалов перед стерилизацией «конвертом»

Стандартная схема упаювки материалов перед стерилизацией «посылкой»

Форма Обложка журнала

## ЖУРИАЛ

контроля работы стерилизаторов

# 20	г.

20	г.

Форма

Журнал контроля работы стерилизаторов

| Дата | Марка, тнп, заводсков N cterю»uвnpa |  |  |  |  |  | Режнн |  | TM•EO ОЯЬ |  |  | МОДПИФ¥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ванмснование | количество |  | начапо | конец | мПа | температура, °С | бнолот- ческаg | тсрми- чеСхиії |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | t 3 |

Мояснвния по заполнению.

при постановке mecma Бови-Диса в столбце 3 указывается «mecm Бови-Дика», стоябцы 4,5 не заполняются, допускается вклеивать в эіаурнал стерилизатора всвользованньtе индикаторные листы mecm-nacema,’

в столбце 3 указывается конкретно наименование стерилизуемых изделий; при стерилизации изделий в наборе допускается указывать нaueR ••>R• или его наименование при условии наличии в ЦСО (стерилизационной) конкретного списка с перечнем изделий, входящие в соответствующей набор; также делается отметка об использовании тестовой упаковки (тестовых упаковок) в данную загрузпу;

в стозбqе 5Оказывается вид упаковки (крафт-бумага, бумага крепированная, стерилизационная коробка (бикс) и другое), при стерилизации изделий в упасовке на одного пациента (в крафт-бумаге и другое) и помещенных в стерилизационную коробку (бикс) — указывается соответствующая комбинированная упаковка (например, бикс/крафт-бумага);

в столбце 6 и 7 указывается время непосредственно стерилизации, а не время загрузки и выгрузки изделий со стерилизатора,’

в столбце 10 указывать общее количество сонтрольных точес, в которые закладывались биологические индисаторы, и полученные результаты,‘

в столбце 11 указывать «параметры стерилизации соблюдались» или «параметры стерилизации не собяюдались», допуссается дополнительно вклеивать в журнал протоколы (чеки) при наличии автоматических устройст•Reгucmpaцuuпараметров стерилизации,

в столбце 12 вклеивают наружный и внутренний индикаторы тестовой упаковки или наружные индикаторы из контрольных точек в

случаях о•Rеделенных настоящей инструсцией.

Приложение 6

к инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки   и	стерилизации медицинских изделий

Форма Обложка журнала

Наименование организаіtии

Наимепование структурного подразделення

учета неисправностей стерилизаторов

НАЧАТ: «	» 		20	г. ОКОНЧЕН: «		» 	 20a	г.

Журнал учета неисправностей стерилизаторов

Форма

|  | З8ВОДСхОе номсg | Двта | Bpeнs | Причівта | Фампліія, И.О. лица, стернлязатор | Наименование обслужнвающоя перечень выполненньт работ | Дата н время завершения работ по рсмонту стсрилязвтора | Фамплня, И.О. и подпись предегавнтеля ортнязации, ввіпоанившее рамоит | Дата и время возоfіновясння эгспяувтцля стсgшіпэаторв | Фампліія, И.О. и подпись miцa. отвстственного за бюопвсную »хсптгувташво стерилхзвторв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 | 10 | 11 |

*Информация	о времени	и причинах	остановки	стерилизатора	передается	лицу,	ответственному	за техническое	состояние стерилизаторов, в порядсе определенном руководителем организации здравоохранения

Приложение 7

к инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки   и	стерилизации медицинских изделий

# Форма Обложка журнала

Наименование организации

Наименование струкгурного подразделения

ежедневных осмотров и контроля технического состояния стерилизатора

# Наименование стерилизатора 		  Тип стерилизатора 			 Модель 		 Регистрационный (заводской) номер

20	г.

20	г.

Форма

Журнал ежедневных осмотров и контроля технического состояния стерилизатора

| Порядковыtt номер | Двта ггроведення | Bpeмs проведения | Результат ежесменного осмотра стернлшатра, выявзенньте | Отметка об устранении выявленньтх замечаний, | ЯИцф OTBMClBФHHOi J8 стерилязвтора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 5 | 6 |